广西科联招标中心

GUANGXI   KELIAN  ZHAOBIAO   ZHONGXIN

招 标 文 件

项目名称：港口区农产品质量安全检验检测站仪器采购

项目编号：KLFCGG20151020

采购代理机构：广西科联招标中心

www.gxkl.com

通过Iso9001:2008质量管理体系认证

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	4

前  附  表	32

一、总  则	34

（一） 适用范围	34

（二）定义	34

（三）招标方式	34

（四）投标委托	34

（五）投标费用	34

（六）联合体投标	34

（七）转包与分包	34

（八）特别说明：	34

（九）质疑和投诉	35

二、招标文件	35

（一）招标文件的构成	35

（二）投标人的风险	36

（三）招标文件的澄清与修改	36

三、投标文件的编制	37

（一）投标文件的组成	37

（二）投标文件的语言及计量	38

（三）投标报价	39

（四）投标文件的有效期	39

（五）投标保证金	39

（六）投标文件的签署和份数	40

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回	40

（八）投标无效的情形	41

四、开标	42

（一）开标准备	42

（二）开标程序：	42

五、评标	42

六、评标结果	44

七、签订合同	44

八、其他事项	45

第四章  评标办法及评分标准	46

第五章  合同主要条款格式	48

第六章　投标文件格式	54

第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定及经财政部门批准的政府采购计划，广西科联招标中心受防城港市港口区水产畜牧兽医局委托，现就港口区农产品质量安全检验检测站仪器采购进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：港口区农产品质量安全检验检测站仪器采购

二、项目编号：KLFCGG20151020

三、采购组织类型：部门集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购预算：人民币壹佰捌拾万零陆仟伍佰元整（￥1806500.00）

六、采购内容及数量（具体内容及要求详见招标文件）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 | 23 | 漩涡混合器 | 台 | 2 |
| 2 | 气相色谱仪 | 台 | 1 | 24 | 电热板 | 台 | 1 |
| 3 | 原子吸收光谱仪(火焰+石墨炉分析) | 台 | 1 | 25 | 食品安全综合检测仪 | 台 | 1 |
| 4 | 原子荧光分光光度计 | 台 | 1 | 26 | 微波消除系统 | 台 | 1 |
| 5 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 27 | 试验台 | 50米/套 | 1 |
| 6 | 低速离心机 | 台 | 1 | 28 | 氮气+气瓶 | 瓶 | 1 |
| 7 | 高速离心机 | 台 | 1 | 29 | 乙炔+气瓶 | 瓶 | 1 |
| 8 | 电子天平 | 台 | 2 | 30 | 氩气+气瓶 | 瓶 | 1 |
| 9 | 抑菌圈测定仪 | 台 | 1 | 31 | 气瓶柜 | 个 | 1 |
| 10 | 农药残留快速检测仪 | 套 | 2 | 32 | 电热真空干燥箱 | 台 | 1 |
| 11 | 全自动凯氏定氮仪 | 台 | 1 | 33 | 低温冰箱 | 台 | 1 |
| 12 | 酸度计 | 台 | 1 | 34 | 档案柜 | 个 | 2 |
| 13 | 振荡摇床 | 台 | 1 | 35 | 柜式空调 | 台 | 3 |
| 14 | 循环水真空泵 | 台 | 1 | 36 | 挂式空调 | 台 | 6 |
| 15 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 | 37 | 台式电脑 | 台 | 5 |
| 16 | 固相萃取仪 | 台 | 1 | 38 | 打印机 | 台 | 3 |
| 17 | 样品粉碎机 | 台 | 1 | 39 | 消煮炉 | 台 | 1 |
| 18 | 氮吹仪 | 台 | 1 | 40 | 单道可调移液器 | 支 | 1 |
| 19 | 马弗炉 | 台 | 1 | 41 | 八道可调移液器 | 支 | 1 |
| 20 | 组织匀浆机 | 台 | 1 | 42 | 自动空气源 | 台 | 1 |
| 21 | 超纯水器 | 台 | 1 | 43 | 氢气发生器 | 台 | 1 |
| 22 | 通风柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |

七、投标人资格及要求

1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并具备企业法人资格的供应商；

2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

八、招标文件的发售

1.发售时间：2015年**月**日至2015年**月**日，上午8时～12时整；下午15时～18时（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.发售地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔七楼707室）。

3.售价：招标文件工本费每套250元，不代办邮寄，售后不退。

4. 购买招标文件时须提供招标文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函复印件（原件核查），核查通过后方可购买招标文件。

九、投标保证金

投标保证金：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）。

投标人必须于2015年**月**日**时前将投标保证金从单位基本账户转账或电汇到以下账户（逾期不予受理）：

开户名称：防城港市公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行营业部

银行账号：9450 0301 0007 1988 9288 888

十、投标截止时间和地点

投标人须于2015年**月**日**时**分前将投标文件密封送交到防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼），逾期送达或未按要求密封的将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点

本次招标将于2015年*月*日**时**分在防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼开标厅开标，投标人必须派法定代表人或委托代理人出席开标会议（法定代表人须持法人身份证明书原件、本人有效身份证原件、投标保证金收据原件；委托代理人须持法定代表人授权委托书原件、本人有效身份证原件、投标保证金收据原件）。

十二、网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市港口区政府采购网（www.gkqzfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）、广西科联招标网（www.gxkl.com）。

十三、业务咨询

采购人单位联系人：徐雪梅；联系电话：0770-2820020

采购单位地址：防城港市港口区水利局大院内

采购代理机构项目联系人：梁莉萍；联系电话：0770-2821504；传真：0770-2831062

地址: 防城港市港口区桃花湾广场珍珠路6号桂海东盟新城9＃（H栋）605号房

十四、政府采购监督管理部门

防城港市港口区政府采购管理办公室，联系电话：0770-2861302

采购人：防城港市港口区水产畜牧兽医局

采购代理机构：广西科联招标中心

2015年**月**日

第二章  招标项目采购需求

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

五、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

六、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的所投货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

七、本项目采购需求表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 参考品牌、型号规格 | 项目要求及技术需求 | 用途 |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 台 | 1 |  | 一、操作环境 工作电压：100V—230V，600VA 工作温度：4-35℃ 相对湿度：20到85% 二、仪器部分 2.1系统控制： ▲仪器面板：支持，彩色液晶触控屏，GUI操作界面 工作站：支持，GUI操作界面 ▲移动终端：支持手机、平板电脑等智能终端，GUI操作界面 2.2 输液泵 脱气单元：4路流动相+1路清洗液 （体积 400uL） 泵类型：并联双柱塞 脉动：< 0.1MPa（1.0mL/min，10MPa，水） 流速范围：0.0001～10 mL/min 流速准确度：±1% 或 ±2uL/min，其中较大值（0.01～2mL/min，1～40MPa，指定条件） ▲流速重现性：<0.07%RSD 或 <0.02minSD，其中较大值 梯度：4元低压梯度 梯度范围：0～100%（0.1% 步进） 梯度程序：20步 梯度准确度：±0.5%（0.1～2mL/min，1～20MPa，指定条件） 梯度重现性：±0.1%（1mL/min，10MPa，指定条件） 压力范围：>40MPa ▲梯度延迟体积：650uL 2.3 自动进样器 进样方式：全量进样 进样准确度：±1%（50uL，N=6） 进样体积：0.1～100uL（可选：0.1～50uL、1～500uL、1～2，000uL） ▲进样精度：RSD <0.20% （5.0-2000uL） RSD <0.25% （2.0-4.9uL） RSD <0.5% （1.0-1.9uL） ▲RSD <1.0% （0.5-0.9uL） ▲残留：<0.0030%（咖啡因， 指定条件） ▲进样周期：最小15sec（5uL） ▲样品数量：336（1mL）、210（1.5mL）、112（4mL）、4（MTP96&384/DWP96&384） 样品制冷：4～45℃（室温不超过30℃、湿度不超过时70%时，可低至4℃） 进样线性：>0.9999（1～100uL，指定条件） 2.4 柱温箱 加热/制冷方式：强制空气循环式 ▲容量：3根30cm柱，或6根10cm柱 ▲控温范围：室温-9～85℃ 设定范围：4～85℃ 控温稳定性：±0.1℃ 温控准确度：±0.8℃（柱表面温度，设定温度为50℃，室温 25℃，指定条件） 柱选择阀：最多1只 2.5 紫外检测器 波长范围：190～650nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：±0.1nm *噪音：±2.5×10-6AU（250nm，响应 2sec，空池） 漂移：100×10-6AU/h（250nm） ▲双波长检测：支持（190 nm - 370 nm 或 371 nm to 700 nm之间任意双波长） 线性范围：<2.5AU（5%） 采样频率：～100Hz 光源：D2 灯 流通池体积：12uL（10mm， TC） 可选池：快速池（8uL，10mm）、半微量池： 2.5uL，5mm） 2.6 扩展性 可灵活扩展同品牌旗下的荧光、示差折光、蒸发光散射等检测器 三、色谱工作站 3.1 GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 7系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合cGMP标准。 3.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件（包括输液泵、检测器等），进行数据采集和分析处理； 四、仪器配置要求： 1、高压输液泵一套（包含在线清洗装置） 2、四元梯度系统一套 3、5路在线脱气机一套 4、至少210位自动进样器一套 5、带冷却功能柱温箱一套 6、高灵敏度紫外可见光可变波长检测器一套 7、网络化系统控制器一套 8、原装进口色谱柱两根 9、原装中文色谱工作站及维护工具一套 10、品牌电脑和打印机 ▲网络远程控制刷卡仪器管理软件一套（投标时必须提供管理软件软件产品彩页说明及生产厂家针对本项目出具的授权书原件并加盖厂家公章，且在递交标书时提供刷卡机样机一台，否则投标无效） 远程控制，刷卡网络仪器管理软件参数 ▲1.用户及其授权管理：配备仪器管理终端刷卡机，利用校园IC卡或者磁卡由管理员授权注册通过无线WIFI授权使用； ▲2.仪器及其授权管理：管理员通过无线WIFI网络远程对注册用户进行授权使用管理，也可通过管理员授权卡直接刷卡使用； 3.使用记录管理：管理员通过网络远程查看当前在用仪器、今天使用记录、仪器故障反馈； 4.历史记录管理：管理员通过网络远程查看组合查询、统计分析（利用率、剩余使用时间）； 5.远程控制：管理员通过网络远程查看控制器状态，设置各种参数； ▲6.仪器管理平台：建立仪器信息平台，公开每天仪器预约使用情况及相应仪器信息。 ▲仪器防雷设备 ▲1.投标产品要求能适应没有地线连接的安装环境（无须考虑地网电阻值也可实现防雷）防雷设备安装简易 2.能有效防止因电源线路电位差瞬时增大而造成的设备损坏。 3.采用防雷器件，通流量大，残压低，响应速度快，使用寿命长。 ▲4.具有自动诊断、修改和修复内部故障功能。 5.有安全警示功能：当防雷器完全损坏后，不输出任何电流，以此警告不能继续使用 ▲6. 投标产品所使用技术需拥有省级以上政府相关科研技术项目成果奖项。 ▲7.投标产品需提供由生产商编写的、完整的性能参数描述文件彩页 ▲保护方式:DDW 对地网电阻无要求，可不接地 保护方式:DDW 对地网电阻无要求，可不接地 电源负载功率:1.5kw 电源标称工作电压（Un）:AC 220V±10% 最大持续工作电压（Uc）:250V 标称放电电流In(8/20µs):≥20KA(8/20µs) 最大放电电流Imax(8/20µs):＜32.5KA(8/20µs) 电压保护水平 Up(8/20µs):≤1500V 响应时间（Ta）:≤25ns 网络标称工作电压（Un）:5V 最大放电电流Imax(8/20µs):≤5KA(8/20µs) 电压保护水平 Up(8/20µs):≤18V 响应时间（Ta）:≤1ns 接口：RJ45" ▲投标人必须提供投标货物生产厂家针对本项目的销售授权书原件。（必须提供，并加盖投标人单位公章，否则投标无效） | 药物成分及残留检测 |
| 2 | 气相色谱仪 | 套 | 1 |  | 一、柱温箱 1.柱箱温度：室温以上4℃ ～ 450℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃）； 2.程序升温：20阶21平台； ▲3.最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加； 4.温度设定精度：0.1℃； 5.控温精度：0.01℃； 6.温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 7.冷却速度：从 450 降到 50℃ ≤3.4min； 8.具有柱温箱温度的自动保护功能； ▲9.最大运行时间：9999.99分钟。 二、进样单元 1.最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制（AFC）。 2. 分流/不分流进样口： 2.1 最高温度：450℃； 2.2 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能； 2.3 标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量； 2.4 压力设定范围：0～1035KPa（相当于0-150 psi）； 2.5 压力程序比率设定范围：-400～400 kPa/min； 2.6 压力程序：7阶； ▲2.7 分流比设定范围：0～9999.9； 2.8 流量设定范围：0～1250mL/min。 3.液体自动进样器 ： 3.1 样品位数：≥12位； 3.2 进样体积：0.1 ul～10.0ul。 三、检测器单元： ▲1.主机内同时安装三个独立控温的检测器（FID、ECD、FPD），检测器的气体由先进的压力控制系统控制（APC），检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 2. 氢火焰离子化检测器（FID）。 2.1 最高使用温度：450℃； 2.2 自动点火功能； 2.3 检测限：1.5×10-12g/s ( 十二烷 )； 2.4 动态范围：107。 3. 电子捕获检测器（ECD）： 3.1 最高使用温度：400°C； ▲3.2 检测限：4.4 fg/s (γ-BHC)； 3.3 动态范围：104。 4. 火焰光度检测器（FPD）： 4.1 最高使用温度：350°C； ▲4.2 检测限：P 55fgP/s (磷酸三丁酯)、S 2.5 pgS/s (十二烷硫醇)； 4.3 动态范围：P 104、S 103。 四、其他 1. 色谱柱和流路系统； 1.1 支持毛细管柱和填充柱； 1.2 支持双柱双流路系统； 1.3 两个柱流量控制系统均采用先进的流量控制单元； 1.4 具有室温补偿和自动环境补偿功能； 1.5 具有恒定的载气线速度控制功能。 2. 面板键盘 2.1 完全控制及显示所有温度区域和载气流量； 2.2 完全控制所有检测器功能和检测器气体； 2.3 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 3. 多种附件可供选择 可选配自动液体进样器、自动顶空进样器、多功能自动进样器、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。 五、数据处理系统 1.数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP/GMP操作规范。具有丰富的计算功能和数据比较功能，可以显示相对保留时间，具有保留时间自动校正功能。可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 2. 报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。标准配备PDF输出功能。 3.质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算噪音、漂移、信噪比、LOD、LOQ、精密度和回收率等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4.网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 5.法规符合性 工作站软件具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪和理由输入等功能，完全符合GxP和FDA 21 CFR Part11或厚生劳动省相关法规的要求。 六、配置要求 1.气相色谱仪主机1套； 2. 分流/不分流进样口1套； 3. 同时安装在主机上的氢火焰离子检测器（FID）、电子捕获检测器（ECD）、火焰光度检测器（FPD）及相关附件各1套； 4. 原装中文色谱工作站软件1套； 5. 12位液体自动进样器1套； 6. 气相色谱仪必备附件和消耗品1套； 7. 30m毛细管色谱柱2根； 8. 配套品牌电脑及打印机1套。 | 药物成分及残留检测 |
| 3 | 原子吸收光谱仪(火焰+石墨炉分析) | 台 | 1 |  | 一、仪器类型 火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。 二、技术特点 ▲1、火焰/石墨炉原子化器快速切换，2秒钟内即可完成。 ▲2、先进的整机一体化设计理念（含火焰/石墨炉/石墨炉电源）。 3、节能型石墨炉电源220V，50Hz,小于4800W。 4、六灯自动转换系统，自动调整灯位置。 5、安全的气路流量自动控制及保护系统，实时监控压力对乙炔泄漏、空气欠压、异常灭火等情况具有报警和断电、断气各种保护功能。 三、主要技术参数 1）光学参数 工作波段：190.0—900nm，快速全自动全波段定位45秒钟内完成。 波长精度：全波段≤±0.2nm 波长重复性：全波段≤±0.1nm 分光系统：C-T光栅单色器。 2）光源系统: 1、全自动六灯转塔。 2、编码元素灯，自动定位。 3.元素灯脉冲供电，0—20mA自动设定，自动对光，过流保护，顺序预热。 4.D2灯脉冲供电，0—200mA自动设定，自动平衡。 5.基线稳定性： 静态基线≤±0.002A/30分钟； 动态基线≤±0.004A/30分钟。 6.背景校正能力：火焰、石墨炉分析均可执行背景校正，可校正1.5A背景，校正倍数大于50倍，. 3）原子化系统: (1)火焰原子化系统 1、全钛雾化器、高效雾化器。 (2)石墨炉原子化系统 1、温控范围：室温～3000℃ 功率控温或光学控温 。 4)典型元素数据: （1）火焰法： Cu元素 特征浓度：≤ 0.02mg/L/1% 检出限： ≤ 0.005mg/L RSD%： ≤1% （2）石墨炉法： Cd元素 特征量：≤0.5×10-12g 检出限：≤1.0×10-12g ▲精密度：RSD≤2% 5)自动控制系统: 1、基于Windows平台的软件操作系统，仪器分析参数及功能由PC机自动控制。 2、能量与负高压自动平衡，元素灯能量与D2灯能量自动平衡。 3、单键（灯号）即可执行全部功能—自动选灯，自动定狭缝和波长，自动设定灯电流，自动平衡能量，自动置零。 四、仪器配置 1、主机（火焰/石墨炉及石墨炉电源一体机）: 1台 2、工作站： 1套 3、低噪音无油空压机： 1台 4、高效玻璃雾化器 1套 5、石墨管：（热解涂层石墨管） 10只 6、元素灯：（铜、锰、镉、铅、铬、锌、铁） 各1只 7、标准液：（铜、锰、镉、铅、铬、锌、铁） 各1只 8、输气管：（30米） 1套 9、备品备件及工具箱 1套 10、高纯乙炔气（99.6％气+瓶+阀） 1套 11、高纯氩气（99.999％气+瓶+阀） 1套 五、技术及售后服务 1.供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为2天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。 2.仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起至少12个月的免费保修期。保修期内出现故障时制造商必须在8小时内作出实质响应，48小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。 3.制造商在国内应有仪器培训中心，在仪器培训中心对用户至少有2名名额免费技术培训和开发分析方法的应用培训。 4.制造商在该省设有维修站，应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品；终身免费提供仪器设备的软件升级。 5、带“▲”号的参数是仪器的重要指标，必须满足，否则投标无效。 6、生产厂家必须提供驻邕办事机构证明文件，以保证售后维修方便及时。 ▲投标人必须提供投标货物生产厂家针对本项目的销售授权书原件。（必须提供，并加盖投标人单位公章，否则投标无效） | 重金属及微量元素 |
| 4 | 原子荧光分光光度计 | 台 | 1 |  | 一、主要性能特点 1.1适用于As，Sb，Bi，Se，Sn，Pb，Ge，Te，Zn，Cd，Hg等十一个元素的痕量及超痕量分析，可测定多元素，并可同时测定双元素。 ▲1.2八通道进样阀取样，实现了连续流动、断续进样、双道交替进样、交替分析。在一道清洗、进样的同时，另一道可同时进行分析，且无交叉污染，仪器的使用工作效率提高一倍。 ▲1.3红外线控制，膜分离式气液分离系统的应用，使得废液不需经泵排出，使气液分离更彻底，因而真正实现无色火焰。噪声水平大幅度降低，检出限大幅度改善，并拓宽了线性范围。 1.4低温自动点燃氩、氢火焰，使灵敏度提高数倍，“记忆”效应更小。 1.5高强度空芯阴极灯、特种空心阴极灯通用电源，为用户提供了便利，用户可根据需要随意更换光源。 1.6使用了先进的远红外加热原子化器，仪器升温快，恒温精度好，使用寿命长。 1.7本仪器综合和采用了大量先进的电路控制系统，使得气路能自动控制、自动保护，确保安全分析。 1.8由于液路系统采用强抗腐材料制作，仪器在使用上更加安全可靠。 1.9试剂、样品、氩气消耗量大幅度减少，分析成本低廉。 1.10仪器采用 Windows 应用程序使得分析过程自动化。用户可使用仪器程序实现采样，谱图显示及后处理，样品表生成，计算结果，以及打印报告等功能。计算机系统采用双通道分析. 并可根据用户设定的参数对仪器的各种状态进行控制，实现包括自动点火，预热，分段升温等技术动作。 1.11由于采用大量的最新光电技术，仪器整体体积比国内同类产品缩小1/2，尤其适用于一些对仪器空间要求较高的场所。 1.12 130位大容量转盘式样品架，结构简单、动作准确可靠，体积小，重量轻，与主机连接简单、手动自动状态快速切换。 二、主要技术指标： 元素 AS,Sb,Se,Pb,Sn,Bi,Te ▲Ge Hg,Cd Sn,Pb Zn 精密度RSD 检出限DL(Ng) <0.01 <0.03 <0.001 <0.01 <1 ≤1.0% 线性范围 大于3个数量级 三、仪器配置 1、原子荧光光度计主机 壹台； 2、数据处理系统 （双核、2G内存、500G硬盘）18.5寸液晶彩显； 激光打印机一台；全中文专用软件1套，高精度数据接口板1块。 专用软件及采集板一套。 3、高性能编码灯As（砷）、Hg（汞）、 硒 各壹只 4、标准溶液As（砷）、Hg（汞）、硒 各壹只 5、130位转盘式自动进样器 壹台 6、随机备品备件及专用工具 壹套 ▲投标人必须提供投标货物生产厂家针对本项目的销售授权书原件。（必须提供，并加盖投标人单位公章，否则投标无效） |  |
| 5 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 |  | 仪器特点和功能 1.双光束比例监测光学系统 2.采用同步正弦机构，波长准确度高，重复性好 3.24位高速、高精度A/D转换，仪器具有极高的灵敏度和反应速度 4.能直接建立标准曲线，并可用标准曲线进行相关的测试，可连续测试和存储200组数据，并可存储200条标准曲线，用户可根据编号方便调用，测试数据可断电保持 5.波长自动校准、自动设定、偏差自我修复 6.插座式钨灯、氘灯设计，换灯免光学调试 7.采用悬架式光学系统设计，整体光路固定在8mm厚的切削铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而大大提高了仪器的稳定性和可靠性 技术参数 1.波长范围：190-1100nm 2.光谱带宽：2nm 3.波长准确度：±0.5nm 4.波长重复性：≤0.15nm 5.光度准确度：±0.2%T（0-100%T) ±0.002Abs (0-0.5Abs) ±0.004Abs (0.5-1.0Abs) 6.光度重复性：≤0.15%T (0-100%T) ≤0.001Abs (0-0.5Abs) ≤0.002Abs (0.5-1.0Abs) 7.杂散光：≤0.03%T(220nm,360nm处) 8.稳定性：±0.001A/h（500nm处） 9.基线平直度：±0.001A 10.噪声水平：±0.001A（500nm处） 11.光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C 12.工作方式：T，A，C，E 13.数据输出：USB接口 14.打印输出：并行口 15.显示系统：128*64位大屏幕LCD 16.光源：进口长寿命钨灯、氘灯 17.电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz | 药物成分测定 |
| 6 | 高速离心机 | 台 | 1 |  | 技术参数 1.最高转速：16500 r/min 2.最大离心力：19070 xg 3.最大容量：6×100ml（8000rpm） 4.转速精度：±10 r/min 5.温控精度：±1℃ 6.温控范围：-20℃ ～40℃ 7.定时范围：0~99H59 min/点动 8.噪 声：≤60dB（A） 9.电 源： AC 220V 50HZ 15A 10.外形尺寸（mm）：420×625×360(L×W×H) 11.重 量： 55 kg 仪器特点: 1.变频电机驱动、微机控制 2.液晶、数码双屏显示 3.电子安全门锁,不平衡保护，确保安全 4.转头自动识别，防止超速 5.特有的弹性转头固定方式，更换转头方便快捷 6.12个常用程序储存，19级升降速速率可调 7.故障自动诊断 8.进口压缩机、无氟制冷剂，制冷/加热双回路控制 9.RCF可直接设定及显示，无需RPM/RCF换算 10.采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用 11.仪器在运行中可以修改运行参数 12.机身采用优质钢材结构,三层保护钢套，确保安全 配置：主机一台，角转子12*2ml一个，角转子12*10ml一个，角转子12*5ml一个。 |  |
| 7 | 低速离心机 | 台 | 1 |  | 1、最高转速：5500r/min 2、最大相对离心力：5310×g 3、最大容量：4×500ml 4、转速精度：±50r/min 5、定时范围：1～99h59min59s 6、整机噪音：≤65dB 7、电机：无刷直流电机，微机控制 8、电源：AC 220V 50Hz 15A 9、外形尺寸：460×590×420mm 10、重量：45kg 配置： 主机一台 2、水平转子：24×10ml 1套 水平转子：24×5ml 1套； 4、水平转子：24×2ml 1套。 |  |
| 8 | 电子天平 | 台 | 1 |  | 百分之一 1，天平 2，使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。与原来的传感器相比，零部件数为1/70。不使用螺丝和簧片的均一构造，使【响应性】和【温度特性】大幅提高，简单和小型化使【抗冲击性】提高。实现了即使长时间使用的信赖性和高质量测定的稳定性。 3，量程：2200g，可读性：0.01g，称盘尺寸(mm)：167×181 4，重复性(g)：0.01，线性(g)：0.02 5，外部砝码自动校正 6，专用的菜单操作键从用键中独立出来。使用十字键充分感受菜单操作的直感和便利。 7，有简易设定功能，在测定过程中，想“显示再稍稍稳定些”或者相反“反应速度再快些”的时候，无需中断测定即可调整。有专用指示器显示调整状态。 8，可将天平的测定结果直接传输到Windows电脑上Excel或其他应用程序上。无需安装任何软件，简单的设置和只需电缆连接即可。 9，水平气泡在前方，方便检查水平；采用淡蓝色的背光液晶显示，暗处也可清晰阅读 10，不锈钢称量盘，付过载保护机构，具备RS-232C接口，符合GLP标准，自动打印功能，故障自动判别 11，可储存5个样品的个数测定，合格判别功能，百分比称量，有20种计量单位 |  |
| 9 | 电子天平 | 台 | 1 |  | 万分之一： 1，天平。 2，使用世界领先的单体模块传感器UniBloc。与原来的传感器相比，零部件数为1/70。不使用螺丝和簧片的均一构造，使【响应性】和【温度特性】大幅提高，简单和小型化使【抗冲击性】提高。实现了即使长时间使用的信赖性和高质量测定的稳定性。 3，典型稳定时间：2.5s 4，全自动外部校准，配备砝码 5，量程：220g，可读性：0.1mg，称盘尺寸(mm)：直径91 6，重复性：0.1mg，线性：0.2mg 7，在测定过程中，想“显示再稍稍稳定些”或者相反“反应速度再快些”的时候，无需中断测定即可调整。有专用指示器显示调整状态。 8，水平气泡在前方，方便检查水平 9，不锈钢称量盘，配置滑行玻璃防风罩，付过载保护机构，符合GLP标准，故障自动判别 10，可储存5个样品的个数测定，合格判别功能，百分比称量，有20种计量单位 |  |
| 10 | 抑菌圈测定仪 | 台 | 1 |  | 性能特点 1.制式本仪器采用了现代面阵CCD固体摄像机全电子扫描,其稳定性﹑可靠性与可维护性均得到保证 2.结构上本仪器创新设计了以漫反射为主的积分型光路，降低对平皿的底部的光洁度的要求，延长了平皿的使用寿命，同时，还可提高其成像质量。 3.在阈值处理上，本仪器采用了无需人工干预的阈值自适应技术. 4.在对图像的处理上，本仪器利用光路结构与图像增强的巧妙结合，大大提高了对检品测量的灵敏度. 5.在对图像的显示效果上，本仪器在屏幕上可获得真实的检品图像. 6.在对异常图像的修正上，本仪器采用了圆弧拟合技巧，以填补异常图像的边缘缺损部分，使恢复其真实值 7.在对仪器的自检中，创新设计了能对仪器的性能指标进行自动检测的软件系统，用户可定期对仪器进行自检（并打印自检报表），确保了检测的准确性. 技术指标 1.能自动测量抑菌圈的直径或面积，计算抗生素的效价及有关统计参数，通过显示器能显示真实的抑菌圈图像，计算及统计结果以报表形式可由打印机输出，也可以存入数据库，便于备份和查询。计算机除数据处理外，还可对抑菌圈图像作如下处理：背景光的补偿﹑量化的自适应﹑开窗与自动套圈﹑填空洞与去噪音。 2.采用Windows 98/2000/XP操作平台，标准分析操作软件，简单易学； 3.本系统采用全电子扫描方式，无机械传动，故无易损件； 4.测量与计算法： （1）测量抗生素效价：高低剂量法，包括国家药典规定的二剂量﹑三剂量法及一剂量法； （2）测量抗生素药物敏感性，采用带校正的排序法； 5.测量一个双碟的时间≤0.04秒； 6.测量单个抑菌圈的直径，仪器的重现性的相对标准误差＜0.1％； 7.旋转定标圈，仪器对其四个方向上的均匀度的相对标准误差＜0.1％； 8.对同一组检品的效价值，仪器的重复测量误差＜0.5％； 9.台间误差≤0.2%； 10.在对仪器的自检中，创新设计了使用特制定标圈进行自动检测的程序系统，用户可定期对仪器进行自检，确保了检测的准确性； 11.测量范围：0～100mm2；测定直径：0～50㎜ |  |
| 11 | 农药残留快速检测仪 | 台 | 2 |  | 1、快速检测水果和蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。 2、检测方法：酶抑制率法，符合《GB/T 5009.199-2003 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测》国家标准。 3、检测范围在0-100%（酶抑制率）。 ▲4、仪器检测通道数24个，各个通道可分别检测，减少仪器反应时间误差，可同时显示测量结果。 5、具有高速打印功能，即时打印检测结果。 ▲6、数据输出：监测数据可插网线直接上传至监控网络平台，无缝对接。同时也支持数据的导出功能，可将检测的数据导出到电脑或移动设备中，方便保存。 7、数据存储：可查询、删除、存储、上传检测数据。可存储数据8000条以上。 8、采用方形比色皿和方形样品池，定位精准，检测结果重复性好。 9、样品前处理采用专用缓冲液提取技术，提高农药提取效率。 ▲10、检测仪随机系统具备唯一ID标识，唯一标识信息与检测结果信息一同输出（唯一标识为系统内置检测软件，非设备编号），唯一标识用以每套检测系统的身份识别。 ▲11、7英寸液晶显示屏，安卓系统，操作方便，手写触摸屏，至少显示抑制率、检测时间、样品种类、检测单位等。 12、采用美观、耐用的铝合金主机箱和工具箱，方便用户用于固定实验室或移动实验室的操作。 ▲13、农残检测专业数据管理及数据处理系统具有如下功能模块： 13.1检测设备内置数据管理模块 13.2支持检测结果超标判定 13.3支持检测结果超标提醒 13.4支持外部数据管理与输出对接接口 13.5检测设备数据自动更新模块 13.6具备检测时间、检测种类、名称等信息上级管理仪器数据联网联机自动更新 13.7满足检测项、检测指标标准联网联机自动更新 13.8检测结果数据支持断网保存、联网联机上报，上报数据与广西农业厅农产品质量监管平台无缝对接。 13.9支持上报数据格式及内容定义，满足上级管理数据展示要求； ▲14、农产品检测查询分析系统具有如下功能模块： 14.1可通过计算机网络连接访问； 14.2可根据不同用户进行展示模块功能控制； 14.3检测信息查询及统计分析 14.4提供本地农产品快速检测历史详细数据查询，可按照时间、样品种类、样品名称等自定义查询，结果以列表； 14.5满足检测结果超标重点提醒，历史超标信息查询自定义条件查询； 14.6满足检测结果按照种类、被检单位等他条件自定义统计； 14.7实现农产品质量安全快速检测报图报表分析； 14.8可支持薄层色谱法菊酯类农药检测结果数据上传； 15、配置要求 15.1、农药残留快速检测仪 1套 15.2、专用酶试剂（250次/盒） 1盒 15.3、比色皿（10个/盒） 1盒 15.4、微型电子天平（0.01g） 1个 15.5、100ul移液器 1套 15.6、1-5ml移液器 1套 15.7、前处理玻璃器皿 1套 15.8、前处理工具器具 1套 15.9、手提式铝合金箱 1个 15.10、PC客户端分析软件系统 1套 ▲投标人必须提供投标货物生产厂家针对本项目的销售授权书原件。（必须提供，并加盖投标人单位公章，否则投标无效） |  |
| 12 | 全自动凯氏定氮仪 | 套 | 1 |  | 外壳整体使用优质的ABS工程塑料，能耐强酸强碱. 蒸馏结束仪器没有倒吸。 仪器内部各个管路的连接均采用耐高温和耐强酸强碱的特制胶管。 仪器加碱和加酸采用恒压加液.蒸馏结束自动提示。 蒸馏器及管路的缺水自动保护。 采用专利的定氮仪高效冷凝管. 测量范围：0.1-200mgN（毫克氮） 氮回收率优于99.5% 重复精度：0.5%（CV） 测定样品重量：固体<5g 液体<15ml 蒸馏速度：3-8分钟/样品 蒸馏时间：可任意设置（0~99分钟） 存储数量：可编程、存储10种加碱、加酸、蒸馏时间方式 蒸馏功率/加热电阻：1500W/小于32Ω |  |
| 13 | 酸度计 | 台 | 1 |  | (1) 环境温度：0～+40℃； (2) 相对湿度：≤85% (3) 被测溶液温度：0～60℃ (4) 供电电源：220±22V AC，50±1Hz (5) 无显著的振动 (6) 除地磁场外无外磁场干扰 仪器的主要参数 (1) 测量范围：pH档： 0～14.00pH mV档：0～±1400mV（自动极性显示） (2) 精度： pH档：0.05pH±1个字 mV档：0.2%±1个字 配套精度：≤0.05pH±一个字/2h (3) 输入阻抗≥5×1012ΩW (4) 零点漂移≤0.05pH/3小时 (5) 溶液温度补偿范围：0～60℃（手动） （6）31/2位LED显示 |  |
| 14 | 振荡摇床 | 台 | 1 |  | 参数（振荡器） 数显调速多用振荡器技术参数： 1、振荡频率：启动--250次/分 2、振荡幅度：40mm 3、电源：220V±10 50Hz 4、功率消耗：100W 5、最大负荷：20Kg 6、定时：0—120分 7、环境温度：-10~50℃ 8、相对湿度：〈85% |  |
| 15 | 循环水真空泵 | 台 | 1 |  | 真空泵参数 1.功率：180W,电压：220V/50Hz, 2.流量：60L/Min，扬程：8M,外表尺寸：380＊280＊420 mm 3.外壳材料：工程塑料，机体材质：不锈钢 4.最大真空度：0.095-0.098Mpa，单头抽气量：14L/Min 5.抽气头数：2个，储水箱容积：15L，全机重量13kg |  |
| 16 | 旋转蒸发仪 | 台 | 1 |  | 主机参数： 1、主机： 跷板式按键，快速自动升降、0-150毫米 2、转速： 转速数字显示20-200转/分功率40w 3、加热锅： 特氟隆复合锅、全封闭加热器、功率1.4Kw 4、温度范围： 温度自动控制、数字显示水温、室温-90℃ 5、总功率： 1.5KW电压：-220V50Hz 6、冷却器： 立式、耐高温优质玻璃精制双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸 7、加料器 ：阀门式加料管套接四氟乙烯管 8、密封圈：氟橡胶真空密封垫圈 9、配置主机、水浴锅、蒸发旋转瓶、手机瓶、竖直冷凝器、1套 |  |
| 17 | 固相萃取仪 | 台 | 1 |  | 技术参数： 处理样品数： 12 （可选24孔） 内尺寸（mm）：240x80x160 外尺寸（mm）：340x220x330 主要特点： 1. 真空玻璃气室方便实时监测提取过程，并能进行121℃热压灭菌处理，便于清洁。 2. 使用真空表和排气阀优化样品流速。 3. 配有多种孔径支撑盘(根据实验要求定制孔径)满足大多数采样试管，多个档位的宝晶科技专用支撑架可自由调节支撑盘高度。 4. 底部特配有托盘保护玻璃真空气室，防止其磨损。 5.每路配有一个进口调节阀，可根据试验要求调节流速。 6.配有可调压力的PS系列真空泵 7.操作简单，快速易于实现自动化 8.防交叉污染，防雾化真空槽设计 9.密封性好，一致性高 10.无相分离操作，易于收集分析物组合，能处理小体积试样 11.可配大容量采样器，快速浓缩干燥装置，可批量处理样品 12.除气室，收集瓶使用特硬加厚玻璃外，其他部件均采用四氟及316不锈钢材料，有较强的抗腐蚀性。 |  |
| 18 | 样品粉碎机 | 台 | 1 |  | XA-1固体样品粉碎机的详细资料： XA-1 固体样品粉碎机用途：该机用于工业、农业、厂矿、医药卫生,煤炭地质等科研单位。可以对各种植物、土壤、矿石（1.5m/m）、矿质物及各种粮食进行粉碎处理。 技 术 规 格 1. 输入电压:220V 2. 电机功能:200W 3. 转速:12000转/分 4. 连续使用时间:3分钟以内 5. 体积:高75毫米 直径85毫米 6. 重量:3公斤 7. 容量:100毫升刀片材料:不锈钢 |  |
| 19 | 氮吹仪 | 台 | 1 |  | 处理样品数：12个 加热方式：水浴加热 温控方式：4位数显/PID调节/超温报警/PTC加热 控温精度：±1度 温控范围：室温-100度 标配加热块数：试管架1个（Φ17mm） 外形尺寸：230*220*430mm 电源：50Hz/220V 重量：5kg 功率：200W |  |
| 20 | 马弗炉 | 台 | 1 |  | 箱式实验电炉以掺钼电阻丝为加热元件，采用双层壳体结构和智能化控温系统，炉膛采用高纯氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温。 主要功能和特点： 1、炉膛采用优质氧化铝多晶纤维材料，保温性能好，耐用，加热元件采用优质合金丝0Cr27Al7Mo2，最高温度可达1200℃. 2、三面或多面内嵌式电阻丝加热，温场均匀； 3、侧开式炉门，开门断电； 4、预留了485转换接口，可通过我部的软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能；可安装无纸记录装置，实现数据的存储、输出； 5、超温报警并断电，漏电保护，操作安全可靠。 主要用途和适用范围： 高校、科技术参数: 炉膛尺寸（可定制） 深*宽*高（mm） 300*200*120 外形尺寸 450*600*600mm 工作电源 AC220V 50/60HZ 额定功率 3kw 重 量 60kg 炉 膛 高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛，保温性能好。 加热元件 0Cr27Al7Mo2 测温元件 N型热电偶 控温方式 温度控制系统采用人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，30段升降温程序。 常用温度 ≤1150℃ 最高温度 1200℃ 最快升温速度 ≤30℃/min 推荐升温速度 10℃/min 恒温精度 ±1℃ 主要配件 坩埚钳1把 |  |
| 21 | 组织匀浆机 | 台 | 1 |  | 可调高速多头匀浆机：是科研单位、大专院校、医药工业、农业、环境卫生、森林保护等部门实验室进行细碎、匀化、分散、强烈搅拌、润温、溶解有机物或无机物等的理想设备。 具有性能稳定、结构紧凑、美观大方、使用简便、安全可靠、工作效率极高等特点，要求在国内已被广泛应用，是生物化学、动物细胞、农业、畜牧业、石油工业、化工工业、医药工业、食品工业部门的一种必备仪器 产品简介重量：19（kg） 产品用途：匀浆 可调高速匀浆机尺寸：50x37x35 产品适用范围：医疗卫生、教学实验、石油化工品牌：润华 工作电压：220（V） 加工定制：是 |  |
| 22 | 超纯水器 | 台 | 1 |  | 一、制水量: ≥10 升/小时（水温25℃时） 取水流量 1.5-2.0L/Min（水箱储水时，可调流速） 进水要求：城市自来水TDS≤200ppm,水压1—5KG/C㎡ 二、成品水质: RO纯水: (在线监测) 电导率: ≤源水电导率×2%（实验用水标准GB6682-2008 三级水，优于单蒸水）25℃ 三、主机参数: 尺寸(mm)：450(高)×280（宽）×420（径深）台上式 重 量: 35Kg 功 率：30W 水箱容积：15升 四、功能技术要求： 1、RO膜自动冲洗功能 2、RO水水质在线监测 3、LCD液晶中文显示屏 4、PLC自动控制 5、RO纯水超标排放装置 |  |
| 23 | 通风柜 | 台 | 1 |  | 全钢系列通风柜水、电、气、通风一体制，内装多功能电源插座，窗口具有无段自动平衡式设计，配以适当之平衡砝码，能任意定位，工作面底部装有不锈钢水槽，可将消毒液、实验残留物通过水洗从一排水槽排出，保持实验环境安全、可靠，是用于实验室中，需要将有害气体排出，并对实验过程中需要清洗和排污的一种实验室常用设备。 产品特点： ▲1、结构组合：采用全钢整体组合式柜体，独立水、电、管线系统容纳柜设计； ▲2、外箱体：采用厚1.5mm（含）以上钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱EPOXY粉体烤漆涂装处理； 3、台面及选配水槽304全不锈钢，耐腐蚀； 4、照明：采用30W日光灯； 5、拉手：采用SUS304不锈钢亚光半圆型拉手； ▲6、导流板：导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出；以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在； 7、窗口：玻璃视窗可上下拉动，停留在任何位置可为实验者提供了更加安全、舒适的试验空间； ▲8、柜体操作门上、下开启高度： 600～700mm； 9工作面风速： 0.25～0.38m/s； 10、风量： 1100～1800m3/h； 11、排风阻力： 5～12mmH2O； 12、上水：1组；下水：1组DN50（根据用户要求而配置） 13、出风口尺寸：Φ200-Φ300mm。 |  |
| 24 | 漩涡混合器 | 台 | 2 |  | 漩涡混合器特点： 旋涡混合器主要是对于那些化学反应比较大，溶液又较少，溶液混合速度要快，又只能用 试管、比色管、中小三角烧瓶中混匀，提供了较理想的设备。该仪器不仅解决了搅拌器不 能解决的问题，又节省了大量劳动力，而且造型美观、体积小、操作简单，进口电机、转动平稳、噪音极低。该机原理是电机带动一定角度的偏心。 混均速度：2800-3000转/分 工作台：碗型 工作方式：点振、连续 速 度：无级调速 电源：220V50Hz 功率：30W |  |
| 25 | 电热板 | 台 | 1 |  | 广泛用于样品的烘培，干燥和作其它温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 主要特征: 加热器采用特殊成型工艺制作，高温状态无翘曲变形。 工作面选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 表面温升快且均匀，使用安全可靠。 加热功率（W） 1000 控温范围（℃） 室温-300 工作尺寸 （cm）35x22 | 样品前处理 |
| 26 | 食品安全综合检测仪 | 台 | 1 |  | 1.仪器基本原理 ▲仪器采用微型光谱成像技术和快速图像颜色分析技术，对胶体金试剂条和双流向酶联免疫试剂条的反应结果进行定性和定量检测。 2.适用范围 1）本仪器可用于所有厂家生产的胶体金试剂条（colloidal gold test strip）检测和双流向酶联免疫试剂条（double flow ELISA kit）的检测，不受任何来源限制，并可升级扩充新的检测项目和范围。 ▲2）仪器能检测常见的真菌毒素如黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素、展青霉素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇等，也可以检测动物性产品中兽药和抗生素的残留，如β-内酰胺类、磺胺类、四环素类、氨基糖苷类、喹诺酮类、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇，还可检测非法添加物质，如三聚氰胺等。 3.功能特点 ▲1）内置自动加热单元,使胶体金处于最佳反应温度状态下并保持卡匣恒温，有利数据可靠稳定； ▲2）7寸液晶触摸屏，只需数次点击即可完成测试过程； ▲3）可独立操作，适合不同的应用场所。 4）仪器内置打印机，可实时打印出检测结果，能把数据拷到U盘然后再另行打印。 5）操作简单快速，无需复杂的前处理过程，10分钟内可检出多个结果。 6）体积小巧，适应性强。能满足实验室、野外、现场、车载操作。 7）外形设计科学，集美观性和功能性为一体。 8）及时的软件更新。根据客户需要和市场需求，及时开发各种新增功能，拓展仪器使用范围。 4.技术参数 1）图像采集单元：CMOS工业相机；液晶屏：800×480；摄像头处理：640×480； 2）图像拍摄：自动聚焦，自动白平衡； 计量方式：256灰阶色度； 示值范围：0-256灰阶色度，最小值为0； ▲3）适用胶体金范围：内装两条卡匣，适合所有厂家生产的各类规格的胶体金试剂条； 4）仪器单样品检测时间：≤3秒；检测、计算并打印结果时间≤6分钟； 5）重复性：< 2%； 6）测量曲线：用户可自行建立其他物质测量曲线，扩展仪器使用范围； 7）通讯接口和操作界面：自带中文Win CE操作系统； ▲8）专用软件：使用专用软件，数据以EXCEL表格存储，方便分析； 9）电源：12V 4A 50Hz、配置充电电池、充电器； 10）环境温度：-10 ～ 45℃； 11）仪器尺寸(长×宽×高,mm）：165×155×105； 12）内置打印机。 |  |
| 27 | 微波消除系统 | 台 | 1 |  | ▲1. 技术指标 1.2、整机安装功率1800W，微波最大输出功率1000W，随罐内温度和压力自动变频闭环控制，实现非脉冲微波连续自动加热； ▲1.3、压电晶体压力测控系统，克服样品交叉污染弊端，可实时显示和控制反应罐内的压力，控制范围：0.1~10Mpa（1500psi），精度± 0.01MPa； 1.4、高精度铂电阻温度测控系统，实时控制显示反应罐内的温度数值和升温曲线，控温范围：0~300℃，精度±1℃； ▲1.5、批处理量最高达8个样品同时处理，也可1-8个样品分别处理。标配2个反应罐，温控罐同时控制压力，消解罐转盘始终朝一个方向连续旋转的专利设计使罐体受热均匀，延长转盘电机寿命。 ▲1.6、高压反应罐采用高强度框架结构配备密闭反应罐，防爆结构安全可靠。双层罐体结构：最高承受压力达15MPa(2250psi)，最高承受温度300℃，外罐为超强宇航复合纤维材料，内罐为进口TFM材料，内罐容积100ml。超压泄压设计，采用定量垂直爆破/爆裂块装置，无需防爆膜等耗材； ▲1.7、316L全钢工业级专用微波炉腔（微波谐振腔），微波聚焦均匀集中保证所有样品同步处理，多重防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 1.8、炉腔配备大功率排风系统，通风性能优越，各种反应可在通风、安全和易于观察的环境下长时间连续进行。所有反应罐炉腔内强制风冷，实现安全冷却程序提示报警；因复合纤维材料特有的导热性，冷却速度快，提高工作效率。 ▲1.9、弹出式缓冲防爆平移炉门结构，当反应异常时，弹出式缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损。顶部按压式开门按键，操作简单可靠。炉门双重锁定自检系统，开门即停功能； ▲1.10、主被动安全保护措施：非脉冲微波功率自动变频控制，压电晶体压力测控，铂电阻温度测控，智能化安全报警装置（罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等），定量垂直爆破/爆裂块和专利超压泄设计，弹出式缓冲防爆炉门等。 2、产品配置： 2.1、多通量微波消解/萃取系统主机 1台 2.2、压电晶体压力传感器 1套 2.3、高精度铂电阻温度传感器 1套 2.4、框架式高压微波反应罐（内罐，外罐，罐架） 2套 其中：微波反应罐主控罐 1套 微波反应罐标准罐 1套 2.5、温压传感接盒1 只 2.6、转盘架 1套 2.7、12孔溶样杯架 1只 2.8、操作工具盒1套 2.9、操作手册 1 本 |  |
| 28 | 试验台 | 50米/套 | 1 |  | 规格尺寸：1000×750×850（mm） ▲1、台面部分：要求采用13mm厚绿色环保电子束固化技术（EBC）技术生产的实芯理化板，边缘加厚至26mm，边缘呈圆弧形，结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱，耐高温，更具有良好的承重性能。 ▲采用绿色环保电子束固化技术（EBC）生产，由生产厂家或法定的分支机构出具相关于本生产工艺的证明文件及产品宣传资料。 ▲产品拥有《中国绿色环保标志授权使用证书》 并符合以下技术参数指标： ▲a. 在以下化学试剂的抗腐蚀测试中： 王水；异戊醚；98%硫酸；37%盐酸；65%硝酸；40%氢氧化钠；85%磷酸；99%乙醇；37%甲醛溶液；28%氨水；13%次氯酸钠；硫化钠饱和液；乙酸；甲苯；测试结果达到GB/T 17657-2013标准5级，表面无明显变化。 ▲b．经GB/T 17657-2013标准检测，达到或优于以下参数：吸水率（24h）检测值≤0.2%；密度检测值≥1.46g/m³；表面耐香烟灼烧5级，表面耐干热性能5级；表面耐湿热性能5级；表面耐污染性能5级；表面耐污染性能5级；漆膜硬度大于5H。 ▲C．经ASTM D638-08方法检测，拉伸断裂强度检测值≥149MPa；经ASTM D790-10方法检测，弯曲强度检测值≥137MPa；经ASTM D790-10方法检测，弯曲弹性模量检测值≥10.6 GPa； ▲d．经EN438-2:2005标准检测，达到或优于以下参数：抗干热5级，台面接触180℃热容容具表面无可见变化；耐划痕5级，6N表面无可见痕迹；抗湿热5级，100℃蒸馏水热源放置表面20分钟试部位与邻近区域无变化；抗香烟燃烧5级，香烟水平放置于表面持续燃烧20毫米无可见变化；抗冲击，在1800mm测试高度5次连续冲击结果为合格。 ▲e．抑制细菌生长，台面经ISO 22196:2011标准测试，表面能抑制金黄葡萄球菌的抗菌活性值为5.4，大肠杠菌的抗菌活性值为6.2，粪链球菌的抗菌活性值为5.0，肺炎克雷伯氏菌的抗菌活性值为6.2，鼠伤寒沙门氏菌的抗菌活性值为6.0。 ▲f.台面甲醛释放量检测达到GB18580-2001标准E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.01mg/L。 ▲g．台面经IEC 62321-5:2013标准测试，镉(Cd)、铅（pb）、汞（Hg）、六价铬（CrVI）等26种重金属检测结果均为ND（未检出）。 ▲试验台为保证质量，投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件及符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家或区域全资子公司公章。 2、柜体：采用18mm厚环保E1级优质三聚氰胺贴面中纤板，双面粘贴防火板贴面，以2mm厚PVC封边。 3、框架：主框架采用40*60*1.5mm冷轧矩形钢管，支撑立柱为同规格钢管两面组焊镶嵌1.5mm厚冷轧槽管，表面电镀彩锌组合后再酸洗、磷化并高压静电喷涂环氧树脂防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重大于300kg。 4、门面板：采用18mm厚环保E1级优质三聚氰胺贴面中纤板，双面粘贴防火板贴面，以2mm厚PVC封边 。 5、铰链：采用全开110度铰链。 6、滑轨：采用优质三节静音滑道； 7、拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计。 8、地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合地脚承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整高度，可调高度0～50mm。 |  |
| 29 | 氮气+气瓶 | 瓶 | 1 |  | 氮气 容量：40L 纯度：99.999% |  |
| 30 | 乙炔+气瓶 | 瓶 | 1 |  | 乙炔 容量：40L 纯度：99.999% |  |
| 31 | 氩气+气瓶 | 瓶 | 1 |  | 氩气 容量：40L 纯度：99.999% |  |
| 32 | 气瓶柜 | 个 | 1 |  | 铝木结构，带排风及报警装置 |  |
| 33 | 电热真空干燥箱 | 台 | 1 |  | 内胆尺寸（mm）：300×300×275 控温范围（℃）：50～250 主要特征: 采用国内流线型圆弧设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑。 本机温控系统采用微电脑单片机设计，具有温控、定时、超温报警功能。 采用双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调整参数。 具有定时和计时功能。 内胆均为不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁。 本机箱门松紧完全可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封条，确保箱内高真空。 本机工作室为长方形结构，使有效容积达到最大，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然。 |  |
| 34 | 低温冰箱 | 台 | 1 |  | 容积 冷藏室155升，冷冻室45升，总有效容积200升 输入功率 125W 储存温度 冷藏室：2-10℃，冷冻室：-10～-20℃ 气候类型 N 样式 立式双门，带安全门锁 制冷方式 直冷 外观颜色 白色 保温材料 无CFC聚氨酯发泡； 功能介绍 控温方式：机械控温； 特色功能 流线型外观设计，上冷冻下冷藏； 装箱清单 产品合格证书：一份； 产品使用说明书：一份； 产品保修凭证：一份； 钥匙：1套； 资格证明 医疗器械生产企业许可证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证 ISO13485医疗器械质量管理体系认证 医疗器械产品注册证 售后服务：接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务 维修网点：全国各地均设有维修网点 技术服务：终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务 |  |
| 35 | 档案柜 | 个 | 2 |  | 尺寸规格:860×420×1850(mm) 全钢柜体：采用0.4mm厚优质冷轧钢板为基材机制，经酸洗磷化处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳。 |  |
| 36 | 柜式空调 | 台 | 3 |  | 制冷类型：冷暖； 匹数：2匹； 定频/变频：定频； 能效等级：3级以上； 电辅加热：支持； 适用面积(平方米)：23.5-37（制冷），26.5-33.5（制热）； 制冷量(W)：5250； 制冷功率(W) ：1640W/7.6A； 制热量(W)：5800； 制热功率(W) ：1650W/7.7A； 电辅加热功率(W) ：2000； 内机噪音(dB(A)：43/41/37/33； 外机噪音(dB(A)：52； 循环风量(m3/h)：950； 除湿量(×10-3m3/h)：2.95； 扫风方式：上下/左右扫风； 产品特色： 1.静音设计：支持； 2.独立除湿：支持； 规格： 1.制冷剂：氟利昂（R22)； 2.电压/频率（V/Hz）：220/50； 3.内机重量（kg）：34； 4.外机重量（kg）：48。 |  |
| 37 | 挂式空调 | 台 | 6 |  | 颜色：白色； 类别：壁挂式； 商用空调：否； 功能： 制冷类型：冷暖； 匹数：1.5匹； 定频/变频：无氟变频； 能效等级：3级以上； 电辅加热：支持； 适用面积(平方米)：15-20； 制冷量(W)：3500（800-3900）； 制冷功率(W) ：1060（210-1450）； 制热量(W)：4400(800-5200)+1100； 制热功率(W) ：1420(210-1800)+1100； 电辅加热功率(W)： 1100； 内机噪音(dB(A)：41/39/22； 外机噪音(dB(A)：50； 变频机能效比：3.61； 循环风量(m3/h)：550； 除湿量(×10-3m3/h)：2.07； 扫风方式：上下扫风； 产品特色 自动清洁：支持 静音设计：支持 独立除湿：支持 规格 制冷剂：新冷媒（R410a）； 电压/频率（V/Hz）：220/50； 内机重量（kg）：9.1； 外机重量（kg）：34； 特性：APF新能效，超级节能。 |  |
| 38 | 台式电脑 | 台 | 3 |  | 显示器20英寸，CPU 型号Intel 赛扬双核 G1840，CPU 频率2.8GHz，内存容量4GB DDR2，硬盘容量500GB 7200转，显卡芯片Intel GMA HD。 |  |
| 39 | 打印机 | 台 | 3 |  | A4，内存：8M，2MB闪存； 2400DPI，语言：基于主机； 首页输出：黑白：15.5秒； 彩色：27.5秒； 打印：黑白：16PPM，彩色：4PPM； 标准输入纸盒容量：1*150页； 标准输出纸盒容量:50页； 月负荷：15000页/月； 随机500页体验硒鼓； 网络打印服务器：NA；USB2.0。 随机耗材可打印500页。 耗材型号 黑:HP CE310A(1200页) 彩:HP CE311-313(1000页) 。 硒鼓:HP CE314A。 |  |
| 40 | 消煮炉 | 台 | 1 |  | 控制方式 ：单片机控制(定时+64阶程序升温） 加热方式 ： 红外石英辐射加热 升温速度： 12分钟（室温--400℃） 电压 /功率 ：AC220 V/1600W 炉孔数量： 8孔 控温范围 ： 室温-680℃ 温度波动 ： 1% 电压 /功率： AC220 V/1600W 仪器具有过流保护和漏电保护 采用双开关，电源和加热单独控制，便于安全参数设置，节约能源。 仪器采用不锈钢排污罩，使消化管内逸出的SO2等有害气体，通过排污管经抽吸泵从水中排入下水道，有效地抑制有害气体的外逸。 配置：消化管 8支、消化架1只、 冷却架1只、带抽吸泵的不锈钢排污罩、出口标准的包装。 |  |
| 41 | 单道可调移液器 | 套 | 1 |  | 0.5-5ul量程； 5-50ul量程,20-200ul量程 各1支 |  |
| 42 | 八道可调移液器 | 套 | 1 |  | 可调多道移液器的量程：8道1-10ul10-100ul各1支 |  |
| 43 | 自动空气源 | 台 | 1 |  | 1. 输出流量：0-5000ml/min（0.4MPa状态下）； 2. 输出压力：0-0.4MPa； 3. 压力稳定性：< 0.003MPa； 4. 工作噪音：< 35dB(A)； 5. 工作环境：0-45℃ 相对湿度≤85% （无大量粉尘及有害气体）； 6. 消耗功率：275W； 7. 工作电压：220V±10%V； 8. 约外形尺寸：480×260×350mm； 9. 净重：约25Kg。 |  |
| 44 | 氢气发生器 | 台 | 1 |  | 1. 氢气纯度：99.999%； 2. 氢气流量：0-300ml/min； 3. 输出压力：0-0.4Mpa，0-0.6Mpa (两挡可调)； 4. 压力稳定性：< 0.001MPa； 5. 供电电源：220V±10%, 50Hz； 6. 消耗功率：150W； 7. 约外型尺寸：370×330×180mm； 8. 净重：约11Kg。 |  |
| 二、商务要求表 |  |
| 质保期 | 交货验收合格之日起，除有特别说明质保期外的产品，其余产品质保期1年，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。 |
| 售后技术服务要求 | 1、投标人必须能够提供长期稳定的售后服务。 2、中标人须按国家有关规定实行“三包”，免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费培训。 3、提供详细的服务方案，内容包括供货配送、安装、质保期、售后服务计划、措施、服务网点、维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠等。 4、免费对使用单位的操作人员进行技术培训（现场培训人数用户自定），在安装调试过程也应让操作人员共同参与，现场培训，培训时间应为2天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。培训费用由中标人负担。 5、接到用户报修通知后，在 48个小时内要求维修人员必须赶到现场解决问题。 |
| 交货时间及地点 | 交货时间：自合同签订之日起 60天内交货（日历日）； 地点：广西防城港市内采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 乙方交货到指定地点，并安装调试验收合格，在甲方收到乙方开具的全额发票后， 30个工作日内向乙方支付总合同款的95%。货物在质保期内若无质量问题，质保期满后甲方15日内向乙方支付剩余的5%的合同款。 |
| 其他要求 | 1、投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范，满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。 2、第1、2项产品（高效液相色谱仪、气相色谱仪）已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人须负责免费代办进口产品有关报关等手续。 3、投标人如中标供货时，进口产品必须提供中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书原件扫描件并加盖中标方单位公章。 ▲4、投标时，投标人必须提供高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、农药残留快速检测仪以及生产厂家或其国内总代理（国内总代理须至少提供厂家出具的有效代理证书复印件方为有效）针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件，否则投标无效。 5、投标时若有，请提供产品厂家编写的产品说明书或产品彩页（其中高效液相色谱仪、气相色谱仪，原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、农药残留快速检测仪投标人投标时必须提供厂家编写的产品说明书或产品彩页，并加盖公章，否则投标无效。）；产品相关资料如为外文的，另需提供产品厂家编写的主要技术部分的中文说明。对同一参数指标（如技术响应表所列参数指标）与产品说明书或彩页中相应参数指标有实质性偏离的，以产品说明书或彩页中该参数指标为准。 ▲6、投标时，必须提供第1项产品（高效液相色谱仪）管理软件软件产品彩页说明及生产厂家针对本项目出具的授权书原件并加盖厂家公章，且在递交投标文件时提供刷卡机样机一台，否则投标无效。 ▲7、试验台为保证质量，投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件及符合或优于上述台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家或区域全资子公司公章。 8、标注▲号项为实质性要求，必须满足或优于，否则投标无效。 |

第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：港口区农产品质量安全检验检测站仪器采购 项目编号： KLFCGG20151020 |
|  | 采购单位：防城港市港口区水产畜牧兽医局 |
|  | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3. 投标人必须就“招标项目采购需求”中的所有货物及服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；4.本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》及发改价格[2011]534号文规定的货物类收费标准收取，详见《总则》第八条规定，由中标供应商向采购代理机构一次性付清。 |
|  | 投标保证金的形式：银行转账或电汇。 投标保证金的金额：人民币壹万捌仟元整（￥18000.00）。 投标人须于投标截止时间前将投标保证金从单位基本账户转账或电汇到以下账户（逾期不予受理）。 请投标人携带银行转账单原件（查验）和加盖单位公章的复印件（留存）到防城港市公共资源交易中心换取投标保证金收据（交易中心开具投标保证金收据以保证金到账为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达账户上的时间），并将该收据复印件按要求装订于投标文件中 (递交投标文件时出示该收据原件，否则其投标文件不予接收)。投标保证金应在投标有效期内保持有效。 开户名称：防城港市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国邮政储蓄银行防城港市分行营业部 银行账号：9450 0301 0007 1988 9288 888 联系电话：0770-6126181 |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 本项目采购预算价：人民币壹佰捌拾万零陆仟伍佰元整（￥1806500.00） |
|  | 投标人资格及要求： 1. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，并具备企业法人资格的供应商； 2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 3. 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应于投标截止时间四天前，以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将以书面形式予以解释、澄清；该答疑内容作为招标文件的组成部份，并以书面形式通知所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人，并在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市港口区政府采购网（www.gkqzfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）、广西科联招标网（www.gxkl.com）上发布变更时间公告 。 |
|  | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；技术文件、资信及商务文件、报价文件正本各壹份，副本各肆份。 |
|  | 投标截止时间：2015年**月**日**时**分 地点：防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼） |
|  | 开标时间：2015年**月**日**时**分 地点：防城港市公共资源交易中心开标厅（防城港市迎宾路红树林大厦东塔六楼） |
|  | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标供应商后2个工作日内发布中标公告和向中标供应商发出中标通知书，中标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市港口区政府采购网（www.gkqzfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）、广西科联招标网（www.gxkl.com）上发布。中标供应商须凭防城港市港口区政府采购管理办公室开具的履约保证金收据复印件领取中标通知书。 |
|  | 投标保证金退还（不计息）： 1.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在采购代理机构收到中标人与采购人签订的采购合同副本一份后5个工作日之内予以退还。 2.投标保证金由采购代理机构向防城港市公共资源交易中心申请退还，因此请已缴纳投标保证金的投标人及时向采购代理机构提供企业基本账户信息。 |
|  | 1.履约保证金的收取:按中标金额的5%计收，由中标供应商在领取中标通知书前以单位的基本帐户转账或电汇足额交至以下账户。账户如下： 开户名称：防城港市港口区政府采购管理办公室 开户银行：中行防城港云南路支行 银行帐号：6197 5749 4449 2.履约保证金的退还:合同履行完毕（验收合格）后，在防城港市港口区政府采购管理办公室收到中标供应商提交的书面申请退付材料（详见附表一）之日起15个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人和防城港市港口区政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30天内。 |
|  | 采购资金来源：预算内资金。 |
|  | 付款方式：国库集中支付。 |
|  | 投标文件有效期：投标截止日期起60日历天内。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于防城港市港口区水产畜牧兽医局港口区农产品质量安全检验检测站仪器采购的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

## （二）定义

1.“招标采购单位”系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “▲”系指必须满足的实质性要求条款。

8.“ 投标人公章”系指投标人用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含专用章。

## （三）招标方式

公开招标。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

## （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## （七）转包与分包

1.本项目允许转包。

2.本项目可以分包。

## （八）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以材质分最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论后决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。多家供应商投同一品牌同一型号的视为同一供应商（如果某一分标为多项目的，按投标金额比例大于整体分标一半以上金额的项目为同一品牌同一型号的，视同本分标同一供应商）。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以材质分最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，按“二、招标文件（三）招标文件的澄清与修改第一条款” 执行。

# 二、招标文件

## （一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标办法及评分标准；

5. 合同主要条款；

6. 投标文件格式。

## （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

## （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人领取招标文件后，应认真阅读和检查本招标文件的所有内容，如有残缺、资格准入和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，必须在投标截止时间四天前以书面形式提出质疑或疑问，送达招标采购单位并要求招标采购单位签收和澄清。如投标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并自己承担由此引起的投标损失。同时，不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市港口区政府采购网（www.gkqzfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）、广西科联招标网（www.gxkl.com）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的收受人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的收受人，并在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）、防城港市港口区政府采购网（www.gkqzfcg.gov.cn）、防城港市公共资源交易中心网（http://www.fcgggzy.cn）、广西科联招标网（www.gxkl.com）上发布变更公告。

7.请投标人接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

## （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件、开标一览表四部分组成，并按招标文件第六章格式的要求填写并装订，投标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件。

1.资信及商务文件：

▲（1）投标保证金收据复印件（必须足额交纳）；

▲（2）投标声明书（格式见第六章）；

▲（3）投标人法定代表人身份证明和法定代表人完整有效身份证复印件；

▲（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供)；

▲（5）投标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件(要求清晰反映经营范围)；

▲（6）有效的组织机构代码证复印件；

▲（7）税务登记证复印件；

▲（8）招标文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函（原件）；

▲（9）商务响应表；

▲（10）生产厂家的相关资格（营业执照、组织机构代码证等）复印件和生产许可证、销售许可证复印件（凡国家实行强制性要求的，必须提供）；

▲（11）投标产品的产品强制标准认证证书复印件（低温冰箱、柜式空调、挂式空调、电脑、打印机须提供，医疗器械除外）；

（12）投标产品生产厂家或其国内总代理针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件（高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计、农药残留快速检测仪必须提供）；

（13）投标产品合法的医疗器械产品注册证及注册登记表复印件（低温冰箱必须提供）；

（14）投标人2012年~2014年的经会计师事务所审计的合法审计报告复印件（包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务报告复印件，审计报告及会计报表均应加盖审计单位审计章。如有，请提供）；

（15）投标人2012年以来类似成功案例的业绩证明（如有，请提供合同或中标通知书复印件，原件备查）；

（16）其他证明文件。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（由投标人视自身情况自行提交）：

（1）节能环保等方面的资质证书复印件；

（2）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件；

（3）投标产品质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

（4）投标人认为可以证明其能力的其他材料复印件；

（5）投标人的业绩证明复印件（提供合同复印件）；

（6）投标人情况介绍。

2.技术文件：

（1）对本项目总体要求的理解。［包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）］；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、主要产品的省级及以上相关部门出具的检验报告；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

▲（5）产品配置清单（均不含报价）；

▲（6）技术响应表；

▲（7）服务方案（包括：供货配送、安装、质保期、售后服务计划、措施、服务网点、维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠等）；

▲（8）售后服务承诺书；

（9）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明；

（11）其他证明文件（招标项目采购需求表内有要求提供的，必须提供）。

3.投标报价文件：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（4）开标一览表（单独封装）。

▲注：①上述资料必须加盖单位公章。 ②上述资料的第六章格式中规定必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章的，必须按规定执行。

## （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

## （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）安装、辅材及验收等费用。

（5）必要的保险费和各项税费，以及其他为完成本项目所需的一切费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 投标人必须就“招标项目采购需求”中的货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。

5.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

## （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## （五）投标保证金

1.投标人在办理投标保证金手续时，请务必在进账凭证上写明投标单位名称（全称）、开户行全称、项目名称（项目编号）、联系人及联系电话，以便核对查实。投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

# 2.投标保证金交纳形式：电汇、转账等 。

# 3.除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还；中标人的投标保证金将在采购代理机构收到中标人与采购人签订的采购合同副本一份后5个工作日之内予以退还。

# 4.投标保证金由采购代理机构向防城港市公共资源交易中心申请退还，因此请已缴纳投标保证金的投标人及时向采购代理机构提供企业基本账户信息，否则由此产生的后果由投标人自负。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定交纳履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）投标人拒绝履行合同义务的；

（7）投标人有其他严重扰乱招投标程序的。

## （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各一份，副本各肆份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。投标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位加盖章公章并由法定代表人或委托代理人签署，投标人单位应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，则须加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件的资信及商务文件、技术文件、投标报价文件先分别密封在叁个内层投标文件袋内，另《开标一览表》应单独封密在一个小信封内，再合封在一个外层投标文件袋内，封贴处加盖投标人公章。内、外层投标文件的包装封面上均应注明：投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信及商务文件或者技术文件、报价文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号、“开标时才能启封（     年  月  日  时  分前不得拆封）”字样，并加盖投标人公章。

2．投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处加盖投标人公章为合格。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标时间截止后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

## （八）投标无效的情形

没有对招标文件作实质性响应的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。属投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容并经评标委员会认定，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，但必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）投标人资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标人的投标文件无法定代表人或委托代理人签字,或由委托代理人签字但未提供法人授权委托书，投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标人的投标代表未能出具有效身份证明或与委托代理人身份不符的；

（5）投标人的投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标人的投标文件实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标人的投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标人未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人的投标文件明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标人的投标文件的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达六项（含六项）以上的；

（4）投标人的投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）投标人的投标文件与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标人报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标人的投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

##### 5. 采购过程中有下列行为之一者，应予以废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）投标人的投标报价均超过了采购人的预算，采购人不能支付的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开标

## （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人须持法人身份证明书原件、本人有效身份证原件、投标保证金收据原件；委托代理人须持法定代表人授权委托书原件、本人有效身份证原件、投标保证金收据原件）参加开标会并签到。投标人的法定代表人或委托代理人未按规定签到的，视同放弃投标，其投标文件不予接收。投标时间截止后，参加投标的投标人不足三家的，应予废标。

## （二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，并告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.招标人代表和监督部门监督人员一同检查出席开标会议的投标人代表的资格证件；

5.投标人或其当场推荐的代表及监督人员一同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信及商务文件、技术文件外包装；

7.启封《开标一览表》，唱标；

8.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由从政府采购评审专家库中随机抽取的专家共5人（含5人）以上单数组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，并指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字确认，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准并修改单价；

5.对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

2.评标办法。本项目评标办法采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并邀请防城港市港口区政府采购管理办公室及相关监督部门的监督人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市港口区政府采购网、防城港市公共资源交易中心网、广西科联招标网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 七、签订合同

## （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，或重新组织采购。

（4）由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商或重新采购导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任，并将赔偿金额上缴同级财政国库。若中标供应商拒绝交纳赔偿金，除按相关法规追收赔偿金外，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

（5）采购合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由招标人负责。

## 八、其他事项

（1）中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及发改价格[2011]534号文规定的货物招标类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的参加本项目的全部投标保证金不予退还。

(2)代理服务收费标准：

| 费率型 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100—500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500—1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000——100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委由从政府采购评审专家库中随机抽取的专家共5人以上（含5人）单数构成。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、售后服务、信誉及业绩等四方面内容按百分制打分。其中价格分50分；技术分21分；信誉分6分；售后服务分19分；政策加分2分；财务状况分 2分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的投标报价为50分。

投标人最低投标报价金额

（2）某投标人报价分 =                                    ×50分

某投标人投标报价金额

2.技术分..........................................................满分21分

（1）基本分（满足招标文件要求）......................................3分

（2）设备性能分 ..................................................（满分18分）

#### 由评标委员会在打分前根据以下“一档、二档、三档”各档次的评定标准，集体讨论确定投标人所投分标所属档次后，在相应档次内由各评委独立打分。

#### 一档（0.1～6分）：满足招标文件要求，且主要技术参数性能有3～4（含3、4项）项指标高于招标文件的，评定为“一档”；

#### 二档（6.1～12分）：满足招标文件要求，且主要技术参数性能有5～6（含5、6项）项指标高于招标文件的，评定为“二档”；

#### 三档（12.1～18分）：满足招标文件要求，且主要技术参数性能有8项以上（含8项）指标高于招标文件的，评定为“三档”。

3.信誉分 ...........................................................满分6分

（1）投标人通过ISO9000系列国际质量体系认证的或者主要投标产品的生产企业通过ISO9000系列国际质量体系认证，每项得1分，满分2分。

（2）主要投标产品生产厂家通过OHSAS18001职业健康体系认证，每项得1分，满分2分。

（3）投标人2013年以来具有类似项目业绩的，每提供一项得1分，满分2分。（须提供中标通知复印件或合同复印件）

4.售后服务分   ………………………………………………………………………19分

（1）售后服务方案分,根据投标人的售后服务方案，由评委独立打分（一档：0.1～ 5分；二档：5.1～10分；三档：10.1～15分）。

一档评定标准：维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠服务方案、质保期满后的维护费、技术培训等综合评定一般。（ 0.1～ 5分）

二档评定标准：维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠服务方案、质保期满后的维护费、技术培训等综合评定较好。（5.1～10分）

三档评定标准：维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠服务方案、质保期满后的维护费、技术培训等综合评定优秀。（10.1～15分）

（2）承诺更长保修期                                           （满分2分）

在满足基本保修期后，免费保修期每延长每半年增加1分（满分2分）

（3）投标产品生产厂家有效的供货证明书和售后服务承诺书原件（除必须要求提供的投标产品外），每有一项加  1 分                （满分 2 分）

5、政策加分……………………………………………………………………满分2 分

认定为节能产品的得1分；认定为环保产品的得1分；非节能、环保自主创新产品的不得分。

6.财务状况分 ………………………………………………………………2分

以投标人近两年经会计师事务所审计的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。

（三）总得分=1+2+3+4+5+6.

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评评委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中变、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排定第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  合同主要条款格式

合同编号：

防城港市政府采购合同

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：人民币         （￥         ）。

2.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

3.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是原厂生产的全新、未使用的合格产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方提供货物的质量保证期按交货（含安装）验收合格之日起计（期限按投标文件承诺的时间）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.如货物在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第三条　权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 ；地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在货物到并安装、调试完毕后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。货物验收合格后，由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托相关检测机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中如发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对货物验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间及地点：                   。

3.乙方按本项目采购需求要求提供所有货物并负责安装调试，直至能正常使用后交付甲方。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

4.上述货物的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第八条　付款方式和保证金

1.当货物采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：预算内资金。

3.付款方式：乙方交货到指定地点，并安装调试验收合格，在甲方收到乙方开具的全额发票后， 30个工作日内向乙方支付总合同款的95%。货物在质保期内若无质量问题，质保期满后甲方15日内向乙方支付剩余的5%的合同款。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货物到达指定交货地后，甲方应当在货物到并安装、调试完毕后七个工作日内进行验收。

2. 乙方在货物交付前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理，并列出移交清单，作为甲方验收货物和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交给甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才作最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 货物验收时乙方必须在现场，货物验收完毕后应作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十一条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 货物使用说明书、货物质量检验证明书、随配附件和工具以及货物清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货物到达甲方指定交货地四十八小时前通知甲方，以便准备接收货物。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处置。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的5%。

5.乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7.其它违约行为按违约货款额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议的解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物质量符合国家相关标准的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合国家相关标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1. 合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容需要修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1.供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.保修期责任： |
| 4.其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填写不完的可另加附页。

第六章　投标文件格式

## 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：××××

项目编号：×××

投标文件名称：资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：××××

投标人地址：××××

在 ××××年×××月××日××时××分之前不得启封

××××年××月××日

## 二、资信及商务文件格式

（一）资信及商务文件的外包装封面格式：

资 信/商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（二）资信及商务文件封面格式：

正本/或副本

资 信 及 商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（三）资信及商务文件目录

▲（1）投标保证金收据复印件；

▲（2）投标声明书；

▲（3）投标人法定代表人身份证明和法定代表人完整有效身份证复印件；

▲（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供)；

▲（5）投标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件；

▲（6）有效的组织机构代码证复印件；

▲（7）税务登记证复印件；

▲（8）招标文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函；

▲（9）商务响应表；

▲（10）生产厂家的相关资格（营业执照、组织机构代码证等）复印件和生产许可证、销售许可证复印件；

▲（11）投标产品的产品强制标准认证证书复印件；

（12）投标产品生产厂家或其国内总代理针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件；

（13）投标产品合法的医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

（14）进口产品合法手续有效证明；

（15）投标人2012年~2014年的经会计师事务所审计的合法审计报告复印件；

（16）投标人2012年以来类似成功案例的业绩证明；

（17）其他证明文件。

1.投标保证金收据复印件

2.投标声明书（格式）

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

3. 投标人法定代表人身份证明和法定代表人完整有效身份证复印件

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

（注：附法定代表人完整有效身份证复印件并加盖公章。）

4. 法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件

（1）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

致：_______     __（招标采购单位名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）为代理人，以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被代理人的签名事项负全部责任。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人签名：                             法定代表人签名：

所在部门职务：                                     职务：

代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（2）投标人委托代理人完整有效身份证复印件：

5. 投标人有效的“企业法人营业执照”副本复印件

6. 有效的组织机构代码证复印件；

7. 税务登记证复印件

8. 招标文件发售时间内防城港市港口区人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询函（原件）

9． 商务响应表

商务响应表（格式）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

说明：若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或委托代理人签名。

10.生产厂家的相关资格（营业执照、组织机构代码证等）复印件和生产许可证、销售许可证复印件；

11. 投标产品的产品强制标准认证证书复印件

12．投标产品生产厂家或其国内总代理针对本项目出具的产品销售授权书、保证按期供货证明及售后服务承诺书原件

13. 投标产品合法的医疗器械产品注册证及注册登记表复印件

14.进口产品合法手续有效证明

15. 投标人2012年~2014年的经会计师事务所审计的合法审计报告复印件

16.投标人2012年以来类似成功案例的业绩证明

17.其他证明文件.

（1）主要设备材料的原厂商对本项目的售后服务承诺

原 厂 商 售 后 服 务 承 诺 书（格式）

致：                     (招标采购单位名称)：

我们                  (制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称)是按

(国家名称)法律成立的一家公司，主要营业地址设在                 。兹派

按          (国家名称)法律成立的、主要营业地址在                的            (投标人名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1．代表我方办理贵方关于                  项目(招标编号：          )要求采购的由我方制造／或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2．作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3．我方此次向贵方提供的产品我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于        年生产的成熟产品，且生产(完工)日期不早于    年    在可以预见的            (天)内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4．我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施(完工)的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5．我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6．我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

原厂商公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

（2）投标人在广西区内的售后服务网点证明

广西区内的售后服务网点情况表（格式）（提供相关证明材料、联系人及联系方式）

| 服务网点名称 |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
|  |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

可作为投标人资信评分的资质证明材料（由投标人视自身情况自行提交）：

1.节能环保等方面的资质证书复印件

2.自主品牌投标人的信誉、荣誉证书复印件

3.投标产品质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件

- 投标人认为可以证明其能力的其他材料复印件（格式自拟）

- 投标人的业绩证明复印件（提供合同复印件）

6.投标人情况介绍（格式自拟）

三、技术文件格式

（一）技术文件的外包装封面格式：

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在      年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

（二）技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

（三）技术文件目录

（1）对本项目总体要求的理解

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状

（3）产品出厂标准、主要产品的省级及以上相关部门出具的检验报告

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书

▲（5）产品配置清单（均不含报价）

▲（6）技术响应表

▲（7）服务方案

▲（8）售后服务承诺书

（9）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠

（10）投标人需要说明的其他文件和说明

（11）其他证明文件

1. 对本项目总体要求的理解。［包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）］（格式自拟）

2.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状（格式自拟）

3. 产品出厂标准、主要产品的省级及以上相关部门出具的检验报告

4.原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

5.产品配置清单（均不含报价）

产品配置清单（格式）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

说明：若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或委托代理人签名。

6.技术响应表

技术响应表（格式）

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 项目要求及技术需求 | 设备名称 | 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

说明：若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或委托代理人签名。

7. 服务方案（包括：供货配送、安装、质保期、售后服务计划、措施、服务网点、维修响应时间、保修期外零配件维修及更换优惠等。）（格式自拟）

8.售后服务承诺书（格式自拟）

9.优惠条件（投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |
| 4 |  |  |  | % |
| 5 |  |  |  | % |
| 6 |  |  |  | % |
| 7 |  |  |  | % |

说明：若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或委托代理人签名。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

10.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

11.其他证明文件（招标项目采购需求表内有要求提供的，必须提供）。

四、投标报价文件格式

（一）投标报价文件的外包装封面格式：

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

（二）投标报价文件封面格式：

正本/或副本

投标报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

（三）报价文件目录

1.投标函

2.投标报价明细表

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

4.开标一览表

1.投标函

投 标 函（格式）

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方                             项目的招标文件（项目编号：_____     __），我方签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                     。

地址：__________         _____邮编：              电话：______________

传真：______________投标人代表姓名： ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

基本账户开户银行：                         基本账户账号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

投标人：（公章）

年    月     日

2.投标报价明细表

（1）投标报价明细表格式

投 标 报 价 明 细 表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币(元)

| 序号 | 货物名称 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 专用耗材 |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
|  | 税费及附加 | 毛利率： % |  |
|  | 项目毛利 | 毛利率： % |  |
| 投标总报价：（大写） （￥ ） |  |
| 交货期： |

说明：

- 若此表由多页构成，应组逐页加盖投标人公章或由法定代表人或委托代理人签名。

2. 投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）安装、辅材及验收等费用。

（5）必要的保险费和各项税费，以及其他为完成本项目所需的一切费用。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

4.开标一览表

（1）开标—览表信封封面格式(可以手写，密封)：

项目名称：                                 项目编号：

投标人名称：

（2）开标一览表

开 标 一 览 表（格式）

项目名称：                          项目编号：

投标人名称：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用耗材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标费用及利润 |  |  |
| 投标总报价大写： ￥ 交货期： |

注：1．报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2．凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3．投标总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；

（4）安装、辅材及验收等费用。

（5）必要的保险费和各项税费，以及其他为完成本项目所需的一切费用。

4．以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总报价”相一致。

5．此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日  期：

附表一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 政府采购管理办公室 意见 | 此表于 年 月 日收到。 出纳： 会计： 政府采购办负责人审核： 分管领导签字： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到防城港市港口区政府采购管理办公室办理履约保证金退付事宜。

（签章页）

采购人(盖章)：防城港市港口区水产畜牧兽医局

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月   日

采购代理机构(盖章)：广西科联招标中心

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日