项目需求

| 1分标： |
| --- |
| 需求一览表 | 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术需求 | 分项最高限价合计（万元） | 采购内容所属行业 |
|  | 1 | 屈光筛查仪 | 1台 | 1.操作模式：双眼/单眼； 2.屈光检测：全自动； 3.球面度DS：（具有两种分辨率，检查范围内精度均达±0.5OD） 范围：-7.5OD～+7.5OD； 分辨率：0.25D/0.01D； 精度：±0.5OD。 4.柱面度DC：（具有两种分辨率） 范围：0.00D～3.00D； 分辨率：0.25D/0.01D； 精度：±0.50D。 5.轴位Axis: 范围：0°～180°； 分辨率：1°； 精度：±5°。 6.瞳孔直径Pupil Size： 范围4.0mm～9.0mm； 分辨率：0.1mm； 精度：±0.1mm。 7.瞳距Pupil Distance: 范围35mm～80mm； 分辨率：1mm； 精度：±1mm。 8.信号光：LED光源850nm±15nm,单个LED光源不大于25mw； 9.固视光：LED光源565nm±15nm,单个LED光源不大于0.1mw； 10.工作距离Measuring distance:1m左右； 11.测量时间Time per measurement:～1s； 12.数据接口：Wi-Fi,USB； 13.电池：可更换充电锂电池，续航不少于6小时； 14.尺寸不小于：180mm×130mm×110mm 15.显示器：≥5寸触摸显示屏。 16.配置列表： 序号 名称 数量及单位 1 双目屈光筛查仪 1台 2 E视力表灯箱 1个 3 立体视觉检测图谱 2本 4 色觉检测图谱 2本 | 18.00 | 工业* |
|  | 2 | 裂隙灯显微镜 | 1台 | 1.类型：交角体视式； 2.改变倍率形式：物镜两档可变； 3.目镜：10x； 4.总倍率：10x（φ18mm）、16x（φ11.25mm）； 5.瞳距调节范围：55mm～82mm； 6.屈光度调节：(6D； 7.裂隙宽度：0mm～9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形)； 8.裂隙高度：1mm～8mm连续可调； 9.光斑直径：φ9mm、φ8mm、φ5mm、φ3mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm； 10.裂隙角度：0(～180(由垂直到水平方向连续可调； 11.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片； 12.照明灯泡：12v30w卤钨灯泡； 13.固视灯：红色LED； 14.输入电压：110/220V～(10％ 15.输入频率：50/60Hz； 16.输入功率：58VA； 17.输出电压：照明灯9.8V、11.6V；固视灯7.2V； 18.电气安全标准：执行标准IEC601－1、I类B型； 19.可选配件：R型压平眼压计、测量目镜。 | 2.70 | 工业* |
|  | 3 | 检眼镜 | 1台 | 一、产品特点 1.改良光学设计，光学性能好，可以清晰进行眼底诊察； 2.卤钨灯泡，亮度高，光源显色性好，亮度连续可调； 3.携带方便，一次充电可以长时间使用，方便移动诊察； 4.快速充电，有防过充功能，可随充随用。二、技术参数 1.光阑：大光阑、小光阑、无赤滤片、中心网格、裂隙 2.屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度； 3.照明光源：3.5V/2.8W卤钨灯泡； 4.照明电源：Li+电池组 DC：3.7V； 5.充电电源：AC100V-240V，50Hz/60Hz。 | 0.20 | 工业* |

| 2分标： |
| --- |
| 需求一览表 | 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术需求 | 采购内容所属行业 |
|  | 1 | 防辐射衣（连体无袖） | 4件 | 1.正穿无袖双面式； 2.规格：S\M\L；（签订采购合同前由采购人确认最终码数） 3.材质：铅胶皮； 4.铅当量：0.5mmpb； 5.面料: PU； 6.款式：正穿双面式； 7.功能：X射线防护及其它射线防护； 8.类型：防护服； 9.面料：结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染； 10.材质：多层叠加，单层0.125mmpb，穿着时不影响活动。 | 工业* |
|  | 2 | 防辐射衣（连体短袖） | 2件 | 1.正穿无袖双面式； 2.规格：S\M\L；（签订采购合同前由采购人确认最终码数） 3.材质：铅胶皮； 4铅当量：0.5mmpb； 5.面料: PU； 6.款式：正穿双面式； 7.功能：X射线防护及其它射线防护； 8.类型：防护服； 9.面料：结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染； 10.材质：多层叠加，单层0.125mmpb，穿着时不影响活动。 | 工业* |
|  | 3 | 防护帽（通用型） | 8顶 | 1.规格：通用型； 2.铅当量：0.5mmpb； 3.材质：铅胶皮； 4.面料: PU； 5.款式：双面式； 6.功能：X射线防护及其它射线防护； 7.类型：防护头部； 8.面料：结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染； 9.材质：多层叠加，单层0.125mmpb，穿着时不影响活动。 | 工业* |
|  | 4 | 防护颈套（大领异型） | 8个 | 1.规格：大领异型； 2.铅当量：0.5mmpb； 3.材质：铅胶皮； 4.面料: PU； 5.款式：异型； 6.功能：X射线防护及其它射线防护； 7.类型：甲状腺防护； 8.面料：面料：结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染； 9.材质：多层叠加，单层0.125mmpb，穿着时不影响活动。 | 工业* |
|  | 5 | 防护眼镜 （通用型） | 1副 | 1.规格：护边型（通用型）； 2.铅当量：0.5mmpb； 3.材质：铅玻璃； 4.功能：X射线防护及其它射线防护； 5.镜框佩戴舒适，含铅量高，简便耐用、易清洗。 | 工业* |
|  | 6 | 防护手套（通用型） | 1副 | 1.规格：分指型（通用型）； 2.铅当量：0.5mmpb； 3.材质：铅胶皮； 4.款式：通用型； 5.功能：X射线防护及其它射线防护； 6.类型：X射线防护手套； 7.材质：由多层标准的铅橡胶防护材料加工而成； 8.面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，魔术贴黏连紧密。 | 工业* |
|  | 7 | 防护性腺防护帘 | 5件 | 1.1规格：通用型； 1.2铅当量： 0.5mmpb； 1.3材质：铅胶皮； 1.4布料：PU； 1.5款式：通用型； 1.6功能：X射线防护及其它射线防护； 1.7类型：X射线防护裤头或方巾； 1.8材质：由多层标准的铅橡胶防护材料加工而成； 1.9面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，魔术贴黏连紧密。 | 工业* |
|  | 8 | 铅毯 | 3件 | 1.规格：通用款； 2.铅当量：0.5mmpb； 3.材质：铅胶皮； 4.布料：牛津布； 5.款式：单面式； 6.功能：X射线防护及其它射线防护； 7.尺码不小于：600mm×1200mm； 8.类型：X射线防护服； 9.材质：由多层标准的铅橡胶防护材料加工而成； 10.面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，魔术贴黏连紧密。 | 工业* |
|  | 9 | 铅衣架 | 1个 | 1.304不锈钢衣架、铅衣8件挂式； 2.配置4个360度万向滑轮。 | 工业* |
|  | 10 | 辅助防护设施（可调节防护窗口的立位防护屏） | 1个 | 1.主体结构不小于：168mm×180mm×2017mm，安全可靠、空间占用小；屏幕尺寸不小于4.3英寸嵌于立柱之中，便易操作； 2.跟踪系统：采用发光类无线传感定位自动跟踪防护 X射线，无需对DR或X光机进行改造，自动跟踪预置位置误差不大于±3mm； 3.控制系统：采用工业级PLC控制系统，电机采用高精度步进系统控制，控制精度可达0.5毫米； 4.铅当量：上下帘均为0.5mm铅当量； 5.防护帘尺寸：上帘尺寸不小于：620mm×380mm，下帘尺寸不小于：620mm×475mm； 6.防护高度调节范围：上帘上沿最高位置可调节到系统所安装位置水平面2.05m，下帘上沿最低位置可调节到系统所安装位置水平面0.5m； 7.底座：底座为不小于450mm×450mm配重不小于31kg钢结构，保证高2.1米立柱结构推动行进不会倾倒，设备放置于 15度斜坡不倾倒； 8.四脚设计：配备专业医用脚轮，轮高不小于4英寸，后轮为带锁脚轮； 9.控制方式：系统应具备无线遥控功能，能通过无线方式控制上下帘位置； 10.模式预设：系统具备成人和儿童防护模式等（4种可自主设定模式），可预设上下帘间隙高度； 11.语音系统：具备自动语音系统； 12.功能设置齐全、功能操作调节简易；节约学习，调节转换时间。 | 工业* |
|  | 11 | 辅助防护设施（可调节防护窗口的立位防护屏） | 1个 | 1.铅当量≥0.5mmpb；铅防护帘尺寸(WxH):上防护帘不小于:620mm×380mm下防护帘不小于:620mm×475mm，自动升降高度调节为:500mm-2050mm； 2.采用无线传感定位自动跟踪防护X射线，无需对DR或X光机进行拉线改造，自动跟踪预置位置误差不大于+1mm； 3.采用工业级控制系统，控制精度可达0.1mm。 | 工业* |