项目需求

| 需求一览表 | 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术需求 | 分项最高限价合计（万元） | 采购内容所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 超声骨密度分析仪 | 1台 | 一、技术参数 1、全干式超声波测量骨质声速(SOS),双向超声波发射与接收，无创伤，无辐射，适用多人群测量（婴儿/儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动专业自主研发软件分析和报告； 2、手持式宽频聚焦探头，超声多晶片材料，探头工作频率和标称频率为0.85～1.25MHz,偏离大小不大于±10% ，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性； 3、探头组成:四晶体超声探头，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性； 4、收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收、双晶体发射双晶体收、双晶体发射双晶体接收； 5、计算参数齐全： T值、Z值、SOS、OPR、%百分比,骨骼年龄、相对骨折风险（RRF）等； 6、内置参考数据：含有世界人种/亚洲人种/欧洲/美洲/(中国)正常参考值对比数据库及统计功能，中、英文软件可选，支持多国语言； 7、单点测量：<2秒；单元测量：<25秒，多部位测量（桡骨+胫骨）选配（跖骨+指骨）。多部位同屏可对比，预留多插孔电路扩展设计，便于多探头多部位（桡骨+胫骨+指骨）升级测量； 8、探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，并有文字提示引导操作，便于快速矫正检测角度，提高检测速度、提高数据准确性；9、动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增加； 10、温度显示校准块:黄铜、纯铜、有机玻璃多重校准，校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂配备； 11、实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 12、快速、高精度两种测量模式；并且可以根据测量需求，设置测量次数； 13、筛查模式：患者信息通过身份证识别系统快速进入系统或网络提前预约，以便更加快捷的筛查出患者信息； 14、筛查模式下检测结束后无需切换界面即可完成报告打印、检测结果自动上传终端服务器，具备后台数据库连接实现网络登记功能； 15、全中文彩色报告单，支持单独保存，并随时预览、打印。提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单及横竖合理排版方式； 16、 声速SOS测量范围2500-4800m/s；精确度≤0.15%；；声速SOS测量准确性：准确度≤0.5%；声速SOS测量重复性：变异系数CV≤0.25%； 17、最新正版操作系统，中/英文工控嵌入式操作系统，内置工作站：一体电脑高级彩色喷墨打印机，不少于4种打印及预览方式，配置专用工作台车； 18、声光电智能手法提示（骨轴偏离度，旋转度，偏角度等）和智能结果分析； 19、完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、预约、转换、导出、导入等功能，快速方便；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。 二、配置清单 项目 序号 部件内容 单位 数量 标准 套件 1 超声骨密度主机(内置) 台 1 2 系统分析软件（内置，儿童+成人） 套 1 3 21寸彩色液晶一体机 台 1 4 彩色喷墨打印机 台 1 5 测量采集组件(桡骨+胫骨)（内置） 套 1 6 超声骨密度CM探头 个 1 7 键盘 个 1 8 鼠标 个 1 9 系统电源线 根 1 10 GND接地线 根 1 11 电源接线板 个 1 12 用户手册 本 1 13 合格证和保修卡 套 1 14 SQV校准体模 个 1 15 定位标尺和定位划笔 套 1 16 手垫 个 1 17 工作台车 台 1 | 28.00 | 工业 |
| 商务条款 | 一、售后服务要求: 1.质量保证期：自货物验收合格之日起不少于1年，各分项货物有质量保证期要求的按各分项要求执行，采购项目需求一览表中有特别要求的则以采购项目需求一览表为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履约过程中按厂家规定执行。 2.配套（售后）服务： 2.1按采购人要求免费送货至采购人指定的安装地点，在交付货物时所提供货物必须是最新的全新产品，其产品必须符合国家有关认证标准及安全规定，所有货物按国家有关规定执行“三包”，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，否则造成损失的按实际损失赔偿； 2.2在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 2.3维修响应：在接到故障通知后2小时内作出响应，8小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务时，将在6小时服务到位。全年24小时技术支持。在规定的时间不能维修正常使用时，必须提供同种效果的产品，供应商必须根据自己实际情况和能力应答，非因操作不当造成要更换的部件及产品由成交供应商负责包修、包换,更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部费用由成交供应商承担； 2.4知识产权保护要求：供应商应对询价内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交的竞标供应商负责； 2.5成交供应商必须提供设备安装以及测试服务。应让采购人相关人员参与安装、检测和排除故障。成交供应商在安装、调试等全过程中接受用户的监督。 3.交付时间及地点： 交付时间：自签订合同之日起30日（日历日）内完成全部供货安装调试，验收合格并交付正常使用； 交货地点：平果市人民医院采购人指定地点。 4.合同签订时间: 自成交通知书发出之日起 25 个自然日内； 5.付款方式： 5.1双方签订合同后成交供应商将货物送到采购人指定的安装地点，并按采购人要求安装完成且验收合格后，成交供应商在5个工作日内开具全额发票给采购人，采购人在收到发票后一个月内向供应商支付合同总金额的30%，余款1年内付清。 5.2票据要求：成交供应商必须按照采购人要求提供该笔款项足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。 6.询价有效期：自首次响应文件提交截止之日起30日。 二、验收条件及标准： 1.询价供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标； 2.验收时询价供应商须提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料； 3.验收工作由采购单位的技术人员以及设备使用科室负责人组成的小组与询价供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及本项目技术需求逐条进行验收； 4.验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合本项目技术需求规定，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到本项目技术需求要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，并追究成交供应商的违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失。视情况采购人可将违约情况上报政府采购监督管理部门； 5.验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须采购单位与成交供应商双方验收人员签字），并由成交供应商负责解决直至验收不存在问题，保证整个设备安全、协调运行； 6.验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于成交供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由成交供应商承担相关合同责任； 7.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。 三、其他要求： 1.成交供应商名额：本次采购项目将择优确定 1 家单位作为成交供货供应商； 2.确定成交供应商后，成交后各种货物的价格不随时间、市场价格等因素的变动而变动，直至采购人完成采购任务为止； 3.本项目不允许采用挂靠等方式，如有违反，采购单位有权解除合同，并不予支付费用和赔偿解除合同造成的损失，同时保留对货物供应商的追索权； 4.采购预算：人民币贰拾捌万元整（¥280000.00），报价超过采购预算价的为无效报价。 |
| 其他说明 | 进口产品说明： 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与询价的作无效标处理。 |